СРЕДНЕПЕРИОДНЫЙ СЕЙСМОМЕТР SP400

www.seismometer.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Содержание

1.	Инсталляция сейсмометра.	2

i.	Комплектация.	2

ii.	Ориентация и выравнивание	2

iii.	Подсоединение.	2

iv.	Питание	3

2.	Использование сейсмометра	3

3.	Калибровка сейсмометра	3

4.	Транспортировка сейсмометра	3

5.	Приложение I. SP400 Разъем сейсмометра	4

6.	Приложение II: Маркировка кабеля сейсмометра	5

## Инсталляция сейсмометра.

В отличие от традиционных электромеханических сейсмометров, SP400 - чрезвычайно надежный инструмент, который не оборудован аретирами или никакими другими специальными устройствами для установки, демонтажа или транспортировки. Сейсмометр также не требует центрирования массы и таким образом не имеет выходов положения массы и входов центрирования массы. Выравнивание этого сейсмометра требуется только с целью надлежащей ориентации в пространстве. Сейсмометр будет полностью функционален с инсталляционными наклонами до 10(.

### Комплектация.

Каждая поставка содержит сейсмометр SP400, кабельный соединитель или кабель, и Руководство по эксплуатации. Каждый сейсмометр поставляется в картонной или деревянной коробке с дополнением пены или специального упаковочного материала. В корпусе сейсмометра установлены 3 молекулярных сейсмических датчика и аналоговая электронная плата.

### Ориентация и выравнивание

Поместите сейсмометр на горизонтальную поверхность и ориентируйте “N” на север (стрелка на верхнем покрытии на Север). Каждая регулируемая ножка содержит 2 фиксирующих винта. Выровняйте сейсмометр, поворачивая ножки, пока индикатор уровня на крышке сейсмометра не займет центральное положение, затем зафиксируйте их фиксирующим винтом.

### Подсоединение.

Если Ваш сейсмометр не поставлялся с кабелем, заранее смонтированным на заводе, необходимо подготовить кабель необходимой длины. Желательно использовать экранированный кабель с витыми парами для линий сигнала. Если кабель, соединяющий сейсмометр с регистратором данных, будет проходить через окружающую среду с существенным электромагнитным шумом, настоятельно рекомендуется использование кабеля с индивидуально экранированными витыми парами.

Кабель должен быть собран в соответствии с диаграммой, показанной в Приложении I, кабельные маркировки показаны в Приложении II.

SIGNAL_GND должен быть связан с землёй сигнала регистратора данных. Есть несколько возможных способов соединения для кабельного экрана. Самый лучший должен быть выбран экспериментально пользователем. CAL_EN и провода CAL_IN можно оставить неподсоединенными.

Выходы +N,-N; +E,-E; +Z,-Z, должны быть связаны с входами регистратора данных.

### Питание

Номинальное входное напряжение - 12 Vdc, с приемлемым диапазоном 10 - 15 Vdc. Номинальное потребление - ~30 мА. Абсолютное максимальное напряжение - 18 Vdc. В сейсмометре имеется защита от неправильной полярности питания, но нет никакой защиты от перенапряжения.

## Использование сейсмометра

Рекомендуется, чтобы температура сейсмометра выравнялась с температурой окружающей среды прежде, чем питание будет включено. Если сейсмометр распакован и установлен как указано выше, и его температура не отличается от окружающей больше чем ~20C, питание может быть включено, и инструмент станет полностью рабочим в течение 10-15 минут. Иначе, желательно подождать в течение некоторого времени, чтобы позволить температуре внутри сейсмометра выровняться. Коробка из Пенополистирола должна быть помещена поверх сейсмометра, чтобы защитить это от внезапных изменений температуры или воздушных потоков, которые могут привести к повышенному шуму.

## Калибровка сейсмометра

Соедините CAL_EN с плюсом питания. Все три канала сейсмометра могут быть калиброваны одновременно, при подаче сигнала калибровки к входу CAL_IN.

## Транспортировка сейсмометра

Сам сейсмометр является чрезвычайно прочным и его трудно повредить во время транспортировки. Однако, рекомендуется обернуть корпус сейсмометра плотной пеной так, чтобы предотвратить поломку коробки в случае удара.

## Приложение I. Разъем сейсмометра SP400

| A | - | +12V |
| --- | --- | --- |
| B | - | POWER GND |
| C | - | - N (channel 2)* |
| D | - | +N (channel 2)* |
| E | - | -E (channel 3)* |
| F | - | +E (channel 3)* |
| G | - | -Z (channel 1)* |
| H | - | +Z (channel 1)* |
| I | - | Calibration enable |
| J | - | Calibration input |
| K | - | GND |
| L | - | Signal GND |
| M | - | Signal GND |
| N | - | Signal GND |

## Приложение II: Маркировка кабеля сейсмометра

| Twisted pair | Signal | DR3050 Channel connections |
| --- | --- | --- |
| Orange/red | +12V |  |
| Gray/White | Power Ground |  |
| Blue/ | - N | Channel 2 |
| White | + N |  |
| Orange/ | - E | Channel 1 |
| White | + E |  |
| Green/ | - Z | Channel 3 |
| White | +Z |  |
| Brown/white | Cal.Enable/Cal.In |  |
| Blue/red | GND |  |
| Green/red | GND |  |

# Text boxes

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всегда удостоверяйтесь, что всякий раз, когда питание подключается, вход CAL_EN нужно оставить неподсоединенным. Всегда разъединяйте этот вход от Vcc после калибровки сейсмометра!